## Sheet1
PHỤ LỤC
(Kèm theo Yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2024 của bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ ngày 11 tháng 12 năm 2023)
STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Số lượng dự trù | Đơn vị tính
Phần 1 : Hoá chất sinh phẩm huyết hoc truyền máu
1 | Huyết thanh mẫu Anti A | Thành phần: Kháng thể đơn dòng của dòng tế bào lai (dòng vô tính A-11H5). Lọ: 10ml. | 25 | Lọ
2 | Huyết thanh mẫu Anti B | Thành phần: Kháng thể đơn dòng của dòng tế bào lai (dòng vô tính B-6F9). Lọ : 10ml. | 25 | Lọ
3 | Huyết thanh mẫu Anti AB | Thành phần: Kháng thể đơn dòng của dòng tế bào lai (dòng vô tính A-5E10 và dòng vô tính B-2D7). Lọ : 10ml. | 25 | Lọ
4 | Huyết thanh Anti D IgM+IgG | Thành phần: Tế bào nuôi cấy tế bào từ dòng tế bào lai BS225. Lọ : 10ml. | 20 | Lọ
5 | Hóa chất rửa cho hệ thống máy xét nghiệm huyết học | - Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống - Thành phần: Sodium Hypochloride (có chứa clo tỷ lệ 5.0%) - TCCL: ISO 13485 - Quy cách đóng gói: 4mL x 20 | 400 | ml
6 | Hóa chất pha loãng máu toàn phần dùng cho máy xét nghiệm huyết học | - Sử dụng để đo số lượng và kích cỡ của RBC và tiểu cầu - Thành phần: Sodium chloride 0.7%; Tris buffer 0.2%; EDTA-2K 0.02% - TCCL: ISO 13485 - Quy cách đóng gói: Thùng 20L | 1400 | Lít
7 | Hóa chất pha loãng để đo hồng cầu lưới | Hộp 1 lít | 6 | Lít
8 | hóa chất ly giải hồng cầu nhằm xác định nồng độ huyết sắc tố | - Hóa chất xác định nồng độ huyết sắc tố trong mẫu máu - Thành phần: Natri Lauryl Sulfat 1.7g/L - TCCL: ISO 13485 - Quy cách đóng gói: 500ml x 3/Hộp | 27000 | ml
9 | Hóa chất ly giải dùng cho máy phân tích huyết học dùng để phân tích thành phần NRBC trong mẫu | -Sử dụng để đếm số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu basophils, số lượng hồng cầu nhân - Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.20%; Nonionic surfactant 0.10% - TCCL: ISO 13485 - Quy cách đóng gói: 5L x 1/Hộp | 75 | Lít
10 | Hóa chất ly giải dùng cho máy phân tích huyết học dùng để phân tích 5 thành phần bạch cầu | - Sử dụng để đếm số lượng các loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes - Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.07%; Nonionic surfactant 0.17% - TCCL: ISO 13485 - Quy cách đóng gói: 5L x 1/Hộp | 75 | Lít
11 | Hóa chất nhuộm các tế bào bạch cầu | - Sử dụng để nhuộm nhân tế bào nhằm đếm số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu basophils, số lượng hồng cầu nhân - Thành phần: Polymethine 0.005%; Ethylene Glycol 99.9% - TCCL: ISO 13485 - Quy cách đóng gói: 82mL x 2/Hộp | 1968 | ml
12 | Hóa chất nhuộm tế bào nhân bạch cầu để phân biệt 4 thành phần bạch cầu | - Sử dụng để nhuộm nhân tế bào bạch cầu nhằm phân biệt 4 loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes -Thành phần: Polymethine 0.002%; methanol 3.0%; Ethylene Glycol 96.9% - TCCL: ISO 13485 - Quy cách đóng gói: 42mL x 2/Hộp | 1512 | ml
13 | Hóa chất nhuộm tế bào dùng trong phân tích hồng cầu lưới | - Sử dụng nhuộm tế bào hồng cầu lưới - Thành phần: Polymethine 0.03%; methanol 7.9%; Ethylene Glycol 92% - TCCL: ISO 13485 - Quy cách đóng gói: 12mL x 2/Hộp | 48 | ml
14 | Hóa chất chuẩn cho máy huyết học mực 1 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học -Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu, bạch cầu, hồng cầu nhân và tiểu cầu ở người được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản - TCCL: ISO 13485 - Quy cách đóng gói: 3.0mL x 1/Lọ | 36 | ml
15 | Hóa chất chuẩn cho máy huyết học mức 2 | -Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học -Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu, bạch cầu, hồng cầu nhân và tiểu cầu ở người được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản - TCCL: ISO 13485 - Quy cách đóng gói: 3.0mL x 1/Lọ | 36 | ml
16 | Hóa chất chuẩn cho máy huyết học mức 3 | -Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học -Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu, bạch cầu, hồng cầu nhân và tiểu cầu ở người được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản - TCCL: ISO 13485 - Quy cách đóng gói: 3.0mL x 1/Lọ | 36 | ml
17 | Dung dịch pha loãng dùng cho xét nghiệm huyết học | 10L | 60 | lit
18 | Dung dịch ly giải dùng cho xét nghiệm huyết học | 500mL | 3000 | ml
19 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học | 500mL | 1500 | ml
20 | Chất kiểm chuẩn dùng trên máy phân tích huyết học | 2x2.3mLlevelI2x2.3mLlevelII2x2.3mLlevelIII | 41,4 | ml
21 | Chất chuẩn máy dùng trên máy phân tích huyết học | 2x2.0mL | 4 | ml
22 | Hóa chất xác định thời gian hoạt động của thromboplastin sử dụng trên máy đông máu | Thành phần: Phosphatit đậu nành tinh khiết trong 1 x 0,0001 acid ellagic. Lọ: 2ml. | 600 | ml
23 | Hóa chất rửa hàng ngày cho hệ thống máy đông máu | Lọ 50ml | 3000 | ml
24 | Hóa chất rửa hệ thống máy đông máu | Chai 500ml | 1000 | ml
25 | Dung dịch Calcium chloride | Thành phần: Calcium chloride 0.025 mol/L. Lọ: 15ml. | 750 | ml
26 | Dung môi pha loãng trong xét nghiệm đông máu | Thành phần: 2.84 x 0.01 M Sodium barbital trong dung dịch Sodium chloride 1.25 x 0.1M, pH (7.35 ± 0.1). Lọ: 15ml. | 2250 | ml
27 | Hóa chất định lượng fibrinogen trong huyết tương người | Thành phần: Thrombin bò đông khô 100 IU/ml; Dung dịch pha loãng. Lọ: 1ml. | 300 | ml
28 | Hóa chất xác định thời gian thrombin trong huyết tương người | Thành phần: Thrombin bò 1.5 IU/ml; Albumin bò. Lọ : 5ml. Dạng đông khô. | 1500 | ml
29 | Hóa chất xác định thời gian đông máu prothrombin | Thành phần: Thromboplastin nhau thai người (≤ 60g/l); CaCl2 (khoảng 1.5g/l). Lọ: 4ml. | 800 | ml
30 | Hóa chất kiểm chuẩn ở dải bình thường cho các xét nghiệm đông máu | Hộp 10 Lọ 1ml | 30 | ml
31 | Hóa chất kiểm chuẩn dải trung bình đến dải cao cho các xét nghiệm đông máu | Hộp 10 Lọ 1ml | 30 | ml
32 | Môi trường phản ứng chứa hóa chất dùng trong máy đông máu tự động | Hộp 3túi x1000 ống | 45000 | ống
33 | Hóa chất đo thời gian APTT dành cho máy phân tích đông máu | 5x10mL+5x10mL | 300 | ml
34 | Hóa chất đo thời gian PT dành cho máy phân tích đông máu | 5x8mL+5x8mL | 80 | ml
35 | Hóa chất dùng để pha loãng trên hệ thống phân tích đông máu | 1x100mL | 1000 | ml
36 | Chất chuẩn dùng cho các XN trên máy phân tích đông máu | 10x1mL | 20 | ml
37 | Chất kiểm chứng mức bình thường dùng cho các XN trên máy phân tích đông máu | 10x1mL | 30 | ml
38 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động | 1x500mL | 500 | ml
39 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động | 1x80mL | 240 | ml
40 | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động | 1000ml | 1000 | ml
41 | Cóng phản ứng dạng khay dùng cho hệ thống máy đông máu tự động | 100rotorx20cuvette | 4 | Hộp
42 | Chất kiểm chứng mức bất thường thấp dùng cho các XN trên máy phân tích đông máu | 10x1mL | 30 | ml
43 | Hóa chất dùng để XN định lượng Fibrinogen, theo phương pháp Clauss trên máy phân tích đông máu | 10x2mL | 100 | ml
44 | Hóa chất XN đo thời gian TT dành cho máy phân tích đông máu | 4x2mL+1x9mL | 51 | ml
Phần 2 : Hoá Chất sinh hoá, điện giải, nước tiểu
45 | Hóa chất xét nghiệm định lượng thông số điện giải đồ (Na, K, Ca, Cl) | Hộp (CAL A: 800 ml + CAL B: 280 ml) | 21600 | ml
46 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng điện giải đồ | Hộp 12 lọ 4ml | 96 | ml
47 | Điện cực K+ dùng cho máy điện giải đồ | Hộp 1 cái | 2 | Cái
48 | Điện cực Na+ dùng cho máy điện giải đồ | Hộp 1 cái | 2 | Cái
49 | Điện cực CL- dùng cho máy điện giải đồ | Hộp 1 cái | 2 | Cái
50 | Dây bơm dùng cho máy điện giải đồ | Hộp 1 cái | 3 | Cái
51 | Hóa chất rửa máy điện giải đồ | Hộp 12 lọ 15ml | 1800 | ml
52 | Test thử nước tiểu 10 thông số | Thành phần: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose. | 20000 | Test
53 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Albumin | - Thành phần: {RGT: Citrate buffer 30 mmol/l, Bromocresol green 260 µmol/l): 100 ml x 4 lọ + STD: Albumin 4 g/dl or 40 g/l, Sodium azide 0.095 %) : 3ml x 1 lọ}/Bộ | 1209 | ml
54 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Amylase | - Thành phần: {RGT: MES buffer (pH 6.0) 36 mmol/l, CNPG3 1.6 mmol/l, Calcium acetate 3.6 mmol/l, Sodium chloride 37 mmol/l, Potassium thiocyanate 253 mmol/l, Sodium azide 0.095 %)} : 10mlx12 lọ/Bộ | 1200 | ml
55 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp | Thành phần: {RGT1: Hydrochloric acid (pH < 1.0) 170 mmol/l) : 100 ml x 3 lọ + RGT2: Sulfuric Acid(pH < 1,0) <5%), 3,5-dichlorophenyl-diazonium-tetrafluoroborate 0.24 mmol/l) : 75ml x 1 lọ}/Bộ | 1875 | ml
56 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilỉubin toàn phần | - Thành phần: {RGT1: Caffeine 5.2 mmol/l, Detergent, Preservative): 100 ml x 3 lọ + RGT2: 3,5-dichlorophenyl-diazonium-tetrafluoroborate 0.9 mmol/l, Caffeine 5.2 mmol/l, Detergent, Preservative) : 75ml }/Bộ | 1875 | ml
57 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Calcium | - Thành phần: {BUF: Lysine buffer (pH 11.1) 0.2 moI/l, Sodium azide 0.095 %) : 100 ml x 1 lọ + RGT: 8-Hydroxyquinoline 14 mmol/l, o-Cresolphthalein-complexone 0.1 mmol/l, Hydrochloric acid 40 mmol/l) : 100 ml x 1 lọ + STD: Calcium (II) 8 mg/dl or 2 mmol/l, Sodium azide 0.095 %) : 3ml x 1 lọ}/Bộ | 609 | ml
58 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol | - Thành phần: {RGT: Phosphate buffer (pH 6.5) 30 mmol/l, 4-Aminoantipyrine 0.3 mmol/l, Phenol 5 mmol/l, Peroxidase ≥ 5 KU/l, Cholesterolesterase ≥ 150 U/l, Cholesteroloxidase ≥ 100 U/l, Sodium azide 0.05 %) : 100 ml x 4 lọ + STD: Cholesterol 200 mg/dl or 5.17 mmol/l, Sodium azide 0.095 %) : 3ml x lọ}/Bộ | 2418 | ml
59 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CK-MB | - Thành phần: {ENZ: Imidazole buffer (pH 6.2) 125 mmol/l, Glucose 25 mmol/l, Magnesium acetate 12.5 mmol/l, EDTA 2.5mmol/l, AMP 6.25 mmol/l, N-acetylcysteine 0.25 mmol/l, Diadenosine pentaphosphate 12.5 µmol/l, NADP 2.5 mmol/l, Hexokinase ≥ 5 U/ml, SH-stabiliser 31.25 mmol/l, monoclonal-CK antibodies (mouse) blocking capacity up to 2000 U/l CK-MM, Sodium azide 0.095 %) : 8 ml x 10 lọ + [SUB] : ADP 10 mmol/l, Glucose-6-Phosphate-Dehydrogenase ≥ 14 U/ml, Creatine phosphate 150 mmol/l, Sodium azide 0.095 %) : 10ml x 2 Lọ}/Bộ | 500 | ml
60 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CK | - Thành phần: {ENZ: Imidazole buffer (pH 6.2) 125 mmol/l, Glucose 25 mmol/l, Magnesium acetate 12.5 mmol/l, EDTA 2.5mmol/l, AMP 6.25 mmol/l, N-acetylcysteine 0.25 mmol/l, Diadenosine pentaphosphate 12.5 μmol/l, NADP 2.5 mmol/l, HK ≥ 5 U/ml, SH-stabiliser 31.25 mmol/l, Sodium azide 0.095 %) : 8ml x 10 lọ + SUB: ADP 10 mmol/l, G6P-DH ≥ 14 U/ml, Creatine phosphate 150 mmol/l, Sodium azide 0.095 %) : 10 ml x 2 lọ}/Bộ | 1100 | ml
61 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine | - Dùng để định lượng Creatinine trong huyết thanh người, huyết tương người (Đã được chống đông bằng Heparin) và nước tiểu. - Thành phần: [NaOH] 2 x 100 ml Natri Hydroxide 160mmol/l [PIC] 1 x 50 ml Axit Picric 13.9 mmol/l [STD] 1 x 5 ml Standard Creatinine 2mg/dl hoặc 176.8 μmol/l - Khoảng tuyến tính: + Trong huyết thanh: Lên đến 15 mg/dl hoặc 1326 µmol/l + Trong nước tiểu: Lên đến 500 mg/dl hoặc 44200 µmol/l. - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): 6.45 - Quy cách đóng gói: ([NaOH] 2 x 100 ml; [PIC] 1 x 50 ml; [STD] 1 x 5 ml)/Hộp | 7650 | ml
62 | Hóa chất xét nghiệm định lượng GGT | - Thành phần: {BUF: TRIS buffer (pH 8.30) 125 mmol/l, Glycylglycine 150 mmol/l): 8 ml x 10 lọ + SUB: L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20 mmol/l) : 10 ml x 2 lọ}/Bộ | 4000 | ml
63 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose | - Thành phần: {RGT: Phosphate buffer (pH 7.5) 100 mmol/l, 4-Aminoantipyrine 0.25 mmol/l, Phenol 0.75 mmol/l, Glucose oxidase ≥ 15 KU/l, Peroxidase ≥ 1.5 KU/l, Mutarotase > 0.1 KU/l, Sodium azide 0.095 %) : 100 ml x 04 Lọ + STD: Glucose 100 mg/dl or 5.55 mmol/l) : 3ml x 1 Lọ }/Bộ | 8060 | ml
64 | Hóa chất xét nghiệm định lượng ASAT/GOT | - Thành phần: {BUF: TRIS buffer (pH 7.9) 100 mmol/l, L-aspartate 300 mmol/l, LDH ≥ 1.13 kU/l, MDH ≥ 0.75 kU/l, Sodium azide 0.095 %) : 40 ml x 8 lọ + SUB: 2-oxoglutarate 60 mmol/l, NADH 0.9 mmol/l, Sodium azide 0.095 %) : 10 ml x 8 lọ}/Bộ | 8000 | ml
65 | Hóa chất xét nghiệm định lượng ALAT/GPT | - Thành phần: {BUF: TRIS buffer (pH 7.4) 125 mmol/l, L-alanine 625 mmol/l, LDH ≥ 1.5 kU/l, Sodium azide 0.095 %) : 40 ml x 8 lọ + SUB: 2-oxoglutarate 75 mmol/l, NADH 0.9 mmol/l, Sodium azide 0.095 %) : 10 ml x 8 lọ}/Bộ | 8000 | ml
66 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HDL | - Thành phần: {ENZ: Good's buffer,pH 6.6 100 mmol/l, Sodium chloride 170 mmol/l, Cholesterol esterase 1400 U/l, Cholesterol oxidase 800 U/l, Catalase 600 kU/l, Ascorbate oxidase 3000 U/l, (HDAOS) 0.56 mmol/l, Preservative 0.1 % w/v) : 60ml x 1 lọ + SUB: Peroxidase 3500 U/l, 4-Aminoantipyrin 4 mmol/l, Good's buffer, pH 7.0 100 mmol/l, Preservative 0.1 % w/v, Detergents 1.4 % w/v, Sodium azide 0.05 % w/v) : 20 ml x 1 Lọ +CAL: Human serum, lyophilized : 4ml x 1 lọ}/Bộ | 840 | ml
67 | Hóa chất xét nghiệm định lượng LDL | ([ENZ]: 1 Lọ x 60 ml; [SUB]: 20 ml x 1 Lọ; [CAL]: 4ml x 1 lọ)/Hộp | 672 | ml
68 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Protein | - Thành phần: {RGT: Sodium hydroxide 200 mmoI/l, Potassium sodium tartrate 32 mmol/l, Copper sulfate 12 mmol/l, Potassium iodide 30 mmoI/l) : 100 ml x 4 lọ + STD: Protein 8 g/dl or 80 g/l, Sodium azide 0.095 %) : 3ml x 1 lọ}/Bộ | 2015 | ml
69 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglycerides | - Thành phần: {RGT: PIPES buffer (pH 7.5) 50 mmol/l, 4-chlorophenol 5 mmol/l, 4-aminophenazone 0.25 mmol/l, Magnesium ions 4.5 mmol/l, ATP 2 mmol/l, Lipases ≥ 1300 U/l, Peroxidase ≥ 500 U/l, Glycerol kinase ≥ 400 U/l, GIyceroI-3-phosphate oxidase ≥ 1500 U/l, Sodium azide 0,05 %) : 100 ml x 4 lọ + STD: Triglycerides 200 mg/dl or 2.28 mmol/l : 3 ml x 1 lọ}/Bộ | 2418 | ml
70 | Hóa Chất xét nghiệm định lượng HbA1c trong máu toàn phần | ([RGT1]: 1x30 ml; [RGT2]: 1x10 ml; [LYS] 2x100 ml)/Hộp (Hộp 01 Bộ) | 1200 | ml
71 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CRP trong huyết thanh,huyết tương người | - Thành phần: {[BUF] : Good’s buffer (pH 7.5) 20 mmol/l , Stabilizers : 40 ml x 1 lọ + [AS]: Anti-human CRP antibody (goat) 1.0 mg/ml, Stabilizers): 10ml x 1 lọ}/Bộ | 2000 | ml
72 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea | - Thành phần: {ENZ: Tris buffer (pH 7.8) 125 mmol/l, ADP 0.88 mmol/l, Urease ≥ 20 kU/l, GLDH ≥ 0.3 kU/l, Sodium Azide 0.095 %) : 40 ml x 8 lọ + SUB: 2-oxoglutarate 25 mmol/l, NADH 1.25 mmol/l, Sodium Azide 0.095 %) : 10 ml x 8 lọ + STD: Urea 80 mg/dl or 13.3 mmol/l, Sodium Azide 0.095 %) : 3 ml x 1 lọ}/Bộ | 6045 | ml
73 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Acid Uric | - Thành phần: {RGT: Phosphate buffer (pH 7.5) 50 mmol/l, 4-Aminophenazone 0.3 mmol/l, DCHBS 4 mmol/l, Uricase ≥ 200 U/l, Peroxidase ≥ 1000 U/l) : 100 ml x 4 lọ + STD: Uric acid 8 mg/dl or 476 µmol/l, Sodium azide 0.095 %) : 3ml x 1 lọ }/Bộ | 806 | ml
74 | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa chung | Hộp 4 lọ 5 ml | 80 | ml
75 | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CK-MB | Hộp 2 lọ 1 ml | 4 | ml
76 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm CRP | Hộp 2 lọ 1 ml | 2 | ml
77 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HbA1c | ([CAL 1] 1 x 0,5 ml + [CAL 2] 1 x 0,5 ml+[CAL 3] 1 x 0,5 ml +[CAL 4] 1 x 0,5 ml)/Hộp | 2 | ml
78 | Hóa chất để kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm CK-MB | 2 lọ x 2 ml + 2 lọ x 2 ml/Hộp | 16 | ml
79 | Hóa chất kiểm chuẩn dùng kiểm soát chất lượng bộ thử trong xét nghiệm HbA1c | ([CBN]: 2 x 0,5 ml; [CBA]: 2 x 0,5 ml)/Hộp | 2 | ml
80 | Hóa chất kiểm soát độ chính xác và độ lặp lại cho các xét nghiệm sinh hóa mức bình thường | Hộp 6 lọ 5 ml | 180 | ml
81 | Hóa chất kiểm soát độ chính xác và độ lặp lại cho các xét nghiệm sinh hóa mức bất thường | Hộp 6 lọ 5 ml | 180 | ml
82 | Hóa chất kiểm soát độ chính xác và độ lặp lại cho các xét nghiệm sinh hóa mức bình thường | Hộp 6 lọ 5 ml | 30 | ml
83 | Hóa chất phân tich khí máu 9 thông số | 75 tests/hộp | 1125 | Test
84 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Lipase | Hộp 4 lọ x 10ml +2 lọ x 5ml | 250 | ml
85 | Hóa chất kiểm soát độ chính xác và độ lặp lại cho các xét nghiệm sinh hóa HDL,LDL mức bất thường | Hộp 6 lọ 5 ml | 30 | ml
86 | Hóa chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa | (2 lọ x 3 ml + 2 lọ x 3ml)/ Hộp | 12 | ml
87 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ethanol | Hộp 6x10ml | 360 | ml
88 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ethanol | Hộp 2x5ml | 30 | ml
89 | Hoá chất xét nghiệm định lượng Iron | ([RGT]: 2x30 ml; [STD]: 1x 5ml)/Hộp | 390 | ml
Phần 3: Hoá chất sinh phẩm,vinh sinh
90 | Panel thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Methamphetamine, Morphine và Marijuana (THC) | - Độ nhạy :100% - Độ đặc hiệu :100% | 1000 | Test
91 | Test nhanh phát hiện virus Dangue NS1 Ag | - Độ nhạy :90,54% - Độ đặc hiệu :100% | 200 | Test
92 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên HBeAg của virus viêm gan B | - Độ nhạy :96,2% - Độ đặc hiệu :99,4% | 100 | Test
93 | Test nhanh phát hiện Rota virus | - Độ nhạy :97,88% - Độ đặc hiệu :98,36% | 400 | Test
94 | Test nhanh phát hiện virus cúm A,B | - Độ nhạy cúm A :92,56% - Độ đặc hiệu cúm A :97,97% - Độ nhạy cúm B :93,28% - Độ đặc hiệu cúm B :97,76% | 50 | Test
95 | Test nhanh phát hiện virus Viêm gan C ( HCV Ag test nhanh) | - Độ nhạy :100% - Độ đặc hiệu :100% | 7000 | Test
96 | Test nhanh phát hiện kháng thể virus HIV (HIV 1/2 Ab test nhanh) | - Độ nhạy :100% - Độ đặc hiệu :99,89% | 6000 | Test
97 | Test nhanh phát hiện virus Viêm gan B (HBsAg test nhanh) | - Độ nhạy :100% - Độ đặc hiệu :99,88% | 7000 | Test
98 | Test nhanh phát hiện vi khuẩn H.pylori (H.pylori Ab test nhanh) | - Độ nhạy :94,88% - Độ đặc hiệu :95,38% | 500 | Test
99 | Test nhanh phát hiện kháng thể vi khuẩn Giang mai (Syphilis Ab test nhanh) | - Độ nhạy :100% - Độ đặc hiệu :100% | 100 | Test
100 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên HBeAb của virus viêm gan B | - Độ nhạy :95,6% - Độ đặc hiệu :99,3% | 50 | Test
101 | Môi trường nuôi cấy vi khuẩn và phát hiện phản ứng tan huyết khi bổ sung thêm máu khử fibrin | Hộp ≥ 500gram. | 1000 | gram
102 | Môi trường Mueller Hinton Agar | Hộp ≥ 500gram. | 1000 | gram
103 | Môi trường cải tiến của môi trường MacConkey Agar | Hộp ≥ 500gram. | 1000 | gram
104 | Môi trường tạo màu để định danh sơ bộ và phân biệt vi khuẩn | Hộp ≥ 400gram. | 400 | gram
105 | Máu cừu 100mL | Thành phần: Máu cừu , Chai ≥ 100ml. | 1000 | ml
106 | Khoanh giấy Amikacin 30µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
107 | Khoanh giấy Ampicillin/Sulbactam 20µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 500 | Khoanh
108 | Khoanh giấy Amoxicillin 20µg/Clavulanic Acid 10µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 500 | Khoanh
109 | Khoanh giấy Aztreonam 30µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
110 | Khoanh giấy Cefotaxime 30µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
111 | Khoanh giấy Ceftazidime 30µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
112 | Khoanh giấy Cefoxitin 30µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
113 | Khoanh giấy Ceftriaxone 30µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
114 | Khoanh giấy Cefuroxime 30µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
115 | Khoanh giấy Chloramphenicol 30µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
116 | Khoanh giấy Ciprofloxacin 5µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
117 | Khoanh giấy Clindamycin 2µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
118 | Khoanh giấy Trimethoprim 1.25µg/ Sulfamethoxazole 23.75µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
119 | Khoanh giấy Erythromycin 15µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
120 | Khoanh giấy Gentamicin 10µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
121 | Khoanh giấy Meropenem 10µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
122 | Khoanh giấy Imipenem 10µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
123 | Khoanh giấy Levofloxacin 5µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
124 | Khoanh giấy Moxifloxacin 5µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
125 | Khoanh giấy Norfloxacin 10µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
126 | Khoanh giấy Novobiocin 30µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
127 | Khoanh giấy Ofloxacin 5µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
128 | Khoanh giấy Penicillin G 10 units | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
129 | Khoanh giấy Piperacillin/Tazobactam 110µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
130 | Khoanh giấy Tetracycline 30µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
131 | Khoanh giấy Tobramycin 10µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
132 | Khoanh giấy Linezolid 30µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
133 | Khoanh giấy Vancomycin 30µg | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
134 | Khoanh giấy Nitrofurantonin | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn. | 250 | Khoanh
135 | Etest kháng sinh Vancomycin | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Vancomycin nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ Qui cách đóng gói: 30 thanh/hộp | 30 | Thanh
136 | Etest kháng sinh Ceftazizime | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Ceftazidime nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ Quy cách: 30 thanh/ hộp | 30 | Thanh
137 | Etest kháng sinh Levofloxacin | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Levofloxacin nồng độ 0.002 -32 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ Qui cách đóng gói: 30 thanh/hộp | 30 | Thanh
138 | Etest kháng sinh Imipenem | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Imipenem nồng độ 0,002-32 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ Quy cách: 30 thanh/ hộp | 30 | Thanh
139 | Khoanh giấy Oxidase | Khoanh giấy phát hiện nhanh enzyme cytochrome oxidase (Oxidase) ở vi khuẩn. Hộp gồm 5 cartridge, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm tẩm N,N,N',N'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine. Đạt tiêu chuẩn ISO | 250 | Khoanh
140 | Thẻ kháng sinh đồ máy Vitek AST-N240 | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram âm dùng với máy VITEK 2 Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO | 100 | Thẻ
141 | Thẻ kháng sinh đồ máy Vitek AST-ST03 | Thẻ làm kháng sinh đồ Streptococcus dùng với máy VITEK 2 Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO | 100 | Thẻ
142 | Thẻ kháng sinh đồ máy Vitek AST-GP67 | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram dương dùng với máy VITEK 2 Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO | 240 | Thẻ
143 | Thẻ kháng sinh đồ máy Vitek AST-P592 | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram dương dùng với máy VITEK 2 Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO | 260 | Thẻ
144 | Thẻ kháng sinh đồ máy Vitek AST-N415 | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram âm dùng với máy VITEK 2 Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO | 40 | Thẻ
145 | Thẻ kháng sinh đồ máy Vitek AST-N439 | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram âm dùng với máy VITEK 2 Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO | 60 | Thẻ
146 | Khoanh giấy Optochin | Khoanh giấy tẩm Optochin để phân biệt Streptococcus pneumonia. | 500 | Khoanh
147 | Khoanh giấy X | Khoanh giấy để phân biệt nhóm vi khuẩn Haemophilus. | 250 | Khoanh
148 | Khoanh giấy V | Khoanh giấy phân biệt nhóm vi khuẩn Haemophilus. | 250 | Khoanh
149 | Khoanh giấy X+V | Khoanh giấy để phân biệt nhóm vi khuẩn Haemophilus. | 250 | Khoanh
150 | Khoanh giấy kháng sinh phát hiện ESBL Cefotaxime | Khoanh giấy phát hiện Beta-lactamases phổ rộng ở vi khuẩn Enterobacterales. | 300 | Khoanh
151 | Khoanh giấy kháng sinh phát hiện ESBL Ceftazidime | Khoanh giấy phát hiện Beta-lactamases phổ rộng ở vi khuẩn Enterobacterales. | 300 | Khoanh
152 | Môi trường thạch chocolate MELAB Chocolate Agar + MultiVitox | Hộp 10 đĩa | 1000 | Đĩa
153 | Thạch UTI MELAB Chromogenic UTI Agar | Hộp 10 đĩa | 500 | Đĩa
154 | Môi trường kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật không khó mọc MELAB Mueller Hinton Agar | Hộp 10 đĩa | 2000 | Đĩa
155 | Môi trường kháng sinh đồ máu cho vi khuẩn khó mọc MELAB Mueller Hinton Agar+ 5% Sheep Blood | Hộp 10 đĩa | 500 | Đĩa
156 | Môi trường phát hiện, phân lập và đếm số lượng Coliforms và vi khuẩn đường ruột khác .MELAB MacConkey Agar | Hộp 10 đĩa | 3000 | Đĩa
157 | Môi trường kiểm tra Camp test | Hộp 10 đĩa | 4000 | Đĩa
158 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm | Dùng định danh trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men. Thành phần gồm 47 thử nghiệm sinh hóa. | 1000 | Thẻ
159 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương | Dùng định danh vi khuẩn Gram dương. Thành phần gồm 43 thử nghiệm sinh hóa. | 1000 | Thẻ
160 | Thẻ định danh Neisseria/Haemophilus | Dùng định danh vi khuẩn khó mọc. Thành phần gồm 30 thử nghiệm sinh hóa | 40 | Thẻ
161 | Thẻ định danh nấm ( Thẻ YST) | Thẻ định danh nấm men sử dụng với máy VITEK 2 để định danh nấm men và các vi sinh vật tương tự nấm men | 40 | Thẻ
162 | Bộ nhuộm Gram | Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 100ml, Lugol chai 100ml, Decolor (alcohol-acetone) chai 100ml và Safranin chai 100ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm - Đóng gói: Bộ 4 chai x 100ml | 2 | Bộ
163 | Bộ nhuộm lao | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbol Fuchsin chai 250ml, Alcohol acid (Hydrochloric acid in ethanol) chai 250ml và Methylene Blue chai 250ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm - Đóng gói: Bộ 3 chai x 250ml có vòi bơm tiện dụng | 1 | Bộ
164 | Hóa chất định hướng phát hiện tạo indole từ tryptophan | Lọ ≥ 25ml. | 25 | ml
165 | Dung dịch NaCl 0,45% | Nước muối 0.45% dùng với máy VITEK 2, pH: 4.5 - 7, là sản phẩm IVD (in vitro diagnostic). | 10 | Chai
166 | Hóa chất cấy máu tìm vi khuẩn | Chai ≥ 30ml. | 600 | Chai
Phần 4: Hóa chất xét nghiệm miễn dịch
165 | Free Triiodothyronine (CLIA)( FT3) | *Hóa chất xét nghiệm định lượng free triiodothyronine (FT3) trong huyết thanh người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch liên kết cạnh tranh *Dải báo cáo : 0.88-30 pg/mL *Thành phần: - Ra: vi hạt thuận từ được phủ với streptavidin trong đệm HEPES có chất bảo quản - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng T3 -alkaline phosphatase trong đệm MES có chất bảo quản. - Rc: T3 gắn Biotin trong đệm PBS có chất bảo quản - Rd: Đệm MES với chất bảo quản | 48 | Hộp
166 | Free Triiodothyronine (CLIA)( FT3) | *Hóa chất xét nghiệm định lượng free thyroxine (FT4) trong huyết tương hoặc huyết thanh người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch liên kết cạnh tranh *Dải báo cáo: 0.3-6.0 ng/dL *Thành phần: - Ra: vi hạt thuận từ được phủ với streptavidin trong đệm TRIS cùng chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng T4 - alkaline phosphatase trong đệm MES cùng chất bảo quản. - Rc: T4 gắn biotin trong đệm PBS với chất bảo quản. | 48 | Hộp
167 | Thyroid-Stimulating Hormone (CLIA) | *Hóa chất xét nghiệm định lượng thyroid-stimulating hormone (TSH) trong huyết thanh người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 0.005-100 μIU /mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ với kháng thể đơn dòng (chuột) kháng TSH trong đệm MES với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể kháng TSH - alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản | 48 | Hộp
168 | Tg | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Thyroglobulin(Tg) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 0.1-500 ng/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ với kháng thể đơn dòng (chuột) kháng Tg trong đệm MES với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng Tg - alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản | 7 | Hộp
169 | Total βHCG(CLIA) | *Hóa chất xét nghiệm định lượng tổng số β human chorionic gonadotropin (Total β HCG) trong huyết thanh người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 0.5-5000 mIU/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng β HCG trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng βHCG – alkaline phosphatase trong bộ đệm PBS với chất bảo quản. - Rc: Đệm TRIS có chất bảo quản. | 7 | Hộp
170 | Troponin I | *Hóa chất xét nghiệm định lượng TnI trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: Xét nghiệm miễn dịch 2 điểm *Dải báo cáo: 0.006-50 ng/ml. *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng TnI trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể (chuột) kháng TnI -alkaline phosphatase trong dung dịch đệm MES với chất bảo quản. - Rc: Dung dịch tiền xử lý mẫu có chất bảo quản. | 24 | Hộp
171 | Cancer Antigen 125 (CLIA) | *Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư 125 (CA125) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 1-5000 U / mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CA125 trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CA125 - alkaline phosphatase trong bộ đệm PBS với chất bảo quản. | 6 | Hộp
172 | Carbohydrate Antigen 19-9 (CLIA) | *Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên carbohydrate 19-9 (CA19-9) trong huyết tương hoặc huyết thanh người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 1.0-2000 U/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CA 19-9 trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CA 19-9-alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. - Rc: Đệm TRIS với chất bảo quản. | 6 | Hộp
173 | Carcinoernbryonic Antigen (CLIA) ( CEA ) | *Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên carcinoembryonic (CEA) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: Xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 0.2-1000 ng/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CEA trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng chống CEA (chuột) - alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. | 6 | Hộp
174 | Alpha-fetoprotein (CLIA) ( AFP ) | *Hóa chất xét nghiệm định lượng alpha-fetoprotein (AFP) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: Xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 0.5-1210 ng/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng AFP trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng AFP – alkaline phosphatase trong đệm PBS với chất bảo quản. - Rc: Đệm TRIS có chất bảo quản. | 7 | Hộp
175 | Ferritin (CLIA) | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Ferritin (FERR) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: Xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 0.5-1500 ng/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ với kháng thể đơn dòng (chuột) kháng Ferritin trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng Ferritin (chuột)- alkaline phosphatase trong đệm TRIS với chất bảo quản - Rc: Đệm TRIS với chất bảo quản | 15 | Hộp
176 | Cancer Antigen 15-3 (CLIA) | *Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư 15-3 (CA15-3) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: Xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 1.0-500 U/mL *Thành phần: - Ra: vCác vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CA15-3 trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CA15-3 -alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. - Rc: Đệm TRIS với chất bảo quản. | 5 | Hộp
177 | CA72-4 | *Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư 72-4 (CA72-4) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch 2 điểm * Dải báo cáo: 0.2-300 U/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ kháng thể đơn dòng kháng CA72-4 (CC49) trong đệm TRIS có chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng CA72-4 (B72.3) - alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. | 6 | Hộp
178 | TPSA (CLIA) | *Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt toàn phần (PSA toàn phần, t-PSA) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm *Dải báo cáo: 0.008-100 ng/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ với kháng thể đơn dòng (chuột) kháng PSA trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng PSA (chuột)- alkaline phosphatase trong đệm PBS với chất bảo quản | 2 | Hộp
179 | Cyfra 21-1 (CLIA) | *Hóa chất xét nghiệm định lượng CYFRA 21 – 1 trong huyết tương hoặc huyết thanh người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch 2 điểm *Dải báo cáo: 0.1-500 ng/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ với kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CYFRA 21-1 trong đệm MES với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng CYFRA 21-1 (chuột)- alkaline phosphatase trong đệm TRIS với chất bảo quản | 5 | Hộp
180 | Cortisol | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Cortisol trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. *Nguyên lý đo: Xét nghiệm miễn dịch liên kết cạnh tranh *Dải báo cáo: 0.4-60 µg/dL. *Thành phần: - Ra: vi hạt từ phủ kháng thể dê kháng IgG thỏ trong đệm TRIS cùng với chất bảo quản - Rb: Liên hợp Cortisol-alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. - Rc: Kháng thể đa dòng (thỏ) kháng cortisol trong đệm TRIS có chất bảo quản. | 3 | Hộp
181 | Cortisol Calibrators | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Cortisol *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: Cortisol ở 3 mức nồng độ | 1 | Hộp
182 | Total HCG Calibrator | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Total β human chorionic gonadotropin (HCG) *Quy cách: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: HCG trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 mức nồng độ | 2 | Hộp
183 | Troponin I Calibrator | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Troponin I *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: Troponin I ở 3 mức nồng độ | 2 | Hộp
184 | Free T3 Calibrator | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng free triiodothyronine (FT3) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: FT3 tổng hợp ở 3 mức nồng độ | 2 | Hộp
185 | Free T4 Calibrator | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng free thyroxine (FT4) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: FT4 tổng hợp ở 3 mức nồng độ | 2 | Hộp
186 | TSH Calibrator | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng thyroid-stimulating hormone (TSH) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ *Thành phần: C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: TSH ở 2 mức nồng độ. | 2 | Hộp
187 | Tg Calibrator | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng thyroglobulin (Tg) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: Tg trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 mức nồng độ | 1 | Hộp
188 | CA125 Calibrator | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Cancer Antigen 125 (CA125) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ *Thành phần: C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: CA125 ở 2 mức nồng độ. | 1 | Hộp
189 | CA19-9 Calibrator | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Carbohydrate Antigen 19-9 (CA19-9) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ *Thành phần: C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: CA19-9 ở 2 mức nồng độ . | 1 | Hộp
190 | CEA Calibrator | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng carcinoembryonic antigen (CEA) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ *Thành phần: C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: CEA ở 2 mức nồng độ. | 1 | Hộp
191 | AFP Calibrator | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Alpha-fetoprotein (AFP) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ *Thành phần: C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: AFP ở 2 mức nồng độ. | 1 | Hộp
192 | Ferritin Calibrator | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Ferritin *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ *Thành phần: C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: Ferritin ở 2 mức nồng độ. | 1 | Hộp
193 | CA15-3 Calibrator | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Cancer Antigen 15-3 (CA15-3) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ *Thành phần: C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: CA15-3 ở 2 mức nồng độ . | 1 | Hộp
194 | CA72-4 Calibrator | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Cancer Antigen 72-4 (CA72-4) *Quy cách C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: CA 72-4 trong đệm Albumin huyết thanh người (HSA) ở 3 mức nồng độ. | 1 | Hộp
195 | TPSA Calibrator | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng total prostate specific antigen (t-PSA) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: PSA trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 đệm nồng độ. | 1 | Hộp
196 | Cyfra 21-1 Calibrator | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng human cytokeratin 19 fragments (CYFRA 21-1) *Quy cách C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: CYFRA 21-1 trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 mức nồng độ. | 1 | Hộp
197 | Thyroid Function Multi Control (L) | *Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH,Tg * Quy cách : 3×5 mL/hộp *Thành phần: các chất FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg. | 2 | Hộp
198 | Thyroid Function Multi Control (H) | *Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH,Tg *Quy cách : 3×5 mL/hộp *Thành phần: các chất FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg. | 2 | Hộp
199 | Tumor Marker Multi Control (L) | *Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm CA125, TPSA, FPSA, AFP, Ferritin, CEA, CA19-9, CA15-3 , CA 72-4, CYFRA 21-1 *Quy cách : 3×5 mL/hộp *Thành phần: các chất CA125, TPSA, FPSA, AFP, Ferritin, CEA, CA19-9, CA15-3, CA 72-4, CYFRA 21-1 | 2 | Hộp
200 | Tumor Marker Multi Control (H) | *Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm CA125, TPSA, FPSA, AFP, Ferritin, CEA, CA19-9, CA15-3, CA 72-4, CYFRA 21-1 *Quy cách : 3×5 mL/hộp *Thành phần: các chất CA125, TPSA, FPSA, AFP, Ferritin, CEA, CA19-9, CA15-3, CA 72-4, CYFRA 21-1 | 2 | Hộp
201 | Reproductive Multi Control (L) | *Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone, LH, Testosterone, Estriol, Total β HCG *Quy cách : 6×5 mL/hộp *Thành phần: các chất FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone, LH, Testosterone, Estriol, Total β HCG | 0.5 | Hộp
202 | Reproductive Multi Control (H) | *Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone, LH, Testosterone, Estriol, Total β HCG *Quy cách : 6×5 mL/hộp *Thành phần: các chất FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone, LH, Testosterone, Estriol, Total β HCG | 1 | Hộp
203 | Cardiac Marker Multi Control (L) | *Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin *Quy cách : 3×2 mL/hộp *Thành phần: các chất Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin | 1 | Hộp
204 | Cardiac Marker Multi Control (H) | *Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin *Quy cách : 3×2 mL/hộp *Thành phần: các chất Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin | 1 | Hộp
205 | Immunoassay Multi Control (L) | *Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm Cortisol, DHEA-S, Insulin, C-Peptide *Quy cách : 3×2 mL/hộp *Thành phần: các chất Cortisol, DHEA-S, Insulin, C-Peptide | 1 | Hộp
206 | Immunoassay Multi Control (H) | *Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm Cortisol, DHEA-S, Insulin, C-Peptide *Quy cách : 3×2 mL/hộp *Thành phần: các chất Cortisol, DHEA-S, Insulin, C-Peptide | 1 | Hộp
207 | Reaction cuvettes for CL-1000i ( cuveet ) | *Cuvette phản ứng dùng cho máy CL-900i, 1000i, 1200i *Quy cách: 21*2*88/thùng (Mỗi thùng có 21 hộp, mỗi hộp có 2 khay, mỗi khay có 88 cuvette) | 10 | Hộp
208 | Substrate solution ( chất nền tham ra phản ứng ) | *Thuốc thử dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang dòng CL của Mindray *Thành phần: Dung dịch đệm chứa AMPPD, chất huỳnh quang và chất hoạt động bề mặt. | 12 | Hộp
209 | Wash buffer ( dung dịch rửa kim, hỗn hợp phản ứng ) | *Wash Buffer là dung dịch dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch các dòng CL của Mindray. *Thành phần: Đệm Tris, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản | 48 | Thùng
210 | CD 80 Detergent ( nước rửa kim ) | *Dung dịch rửa, làm sạch kim hút bệnh phẩm/ hóa chất, mixer và cuvettes của máy xét nghiệm * Quy cách:1 lít/chai *Thành phần: KOH, chất hoạt động bề mặt không ion, chất hoạt động bề mặt polyanionic, chất đệm và chất ổn định. | 4 | Chai
211 | Sample Diluent (auto) ( dung dịch pha loãng dùng khi nồng độ cao ) | *Hóa chất được sử dụng để để pha loãng các mẫu có nồng độ chất phân tích đã vượt quá phạm vi đo của hóa chất xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang *Thành phần: Dung dịch muối được đệm TRIS với albumin huyết thanh bò, huyết thanh dê, chất hoạt động bề mặt, sodium azide và ProClin 300 | 2 | Hộp
212 | BNP kit | *Hóa chất xét nghiệm định lượng B-type natriuretic peptide (BNP) trong huyết tương EDTA người *Nguyên lý đo: Xét nghiệm miễn dịch 2 điểm *Dải báo cáo: 10-5000 pg/mL *Thành phần: - Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng BNP trong đệm TRIS với chất bảo quản. - Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng BNP (chuột) - alkaline phosphatase trong dung dịch đệm MES với chất bảo quản. | 5 | Hộp
213 | BNP Calibrators | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng B-type natriuretic peptide (BNP) *Quy cách : C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ * Thành phần: BNP I ở 3 mức nồng độ | 2 | Hộp
Phần 5: Hoá chất xét nghiệm định lượng virus
214 | Kit định lượng virus HCV (Dùng cho máy realtime PCR Rotor GeneQ) | Kit định lượng RNA của virus viêm gan C trong huyết thanh, huyết tương (ống EDTA) người Vùng gen đích: vùng dài 103 bp của vùng 5’-UTR trong bộ gene HCV - Chứng nội nội sinh gene ALAS1 kiểm soát quá trình tách chiets RNA, phiên mã ngược, phản ứng PCR - Công nghệ: Onestep Real-time RT-PCR - Thành phần: Dung dịch đệm, hỗn hợp mồi và mẫu dò, hỗn hợp enzyme, 4 chuẩn dương, chứng âm - LOD50: 10 copies/phản ứng | 300 | Test
215 | Kit định lượng virus HBV (Dùng cho máy realtime PCR Rotor GeneQ) | Mục đích sử dụng: Định lượng virus viêm gan B (HBV) DNA in vitro - Thành phần: Hỗn hợp phản ứng: 7 x 360 μl Mẫu chứng HBV 1( 1 x 10E5 IU/μl): 200 μl Mẫu chứng HBV 2( 1 x 10E4 IU/μl): 200 μl Mẫu chứng HBV 3( 1 x 10E3 IU/μl): 200 μl Mẫu chứng HBV 4( 1 x 10E2 IU/μl): 200 μl Mẫu chứng HBV 5( 1 x 10E1 IU/μl): 200 μl Nội kiểm: 2 x 1000 μl Nước PCR: 1000 μl - Đặc tính kỹ thuật: + Độ nhạy phân tích - plasma: 10.22 IU / ml (p= 0.05) + Độ đặc hiệu - plasma: không phản ứng chéo với các tác nhân được thử nghiệm + Khoảng tuyến tính: 3.16 x 10E1 IU/ml - 2 x 10E7 IU/ml + Độ chính xác (SD): 1.29% (CT) hoặc 8.99% (nồng độ) và 1.87% (CT) để phát hiện chứng nội + Độ bền: >= 99% . Dùng cho máy Realtime PCR Rotor Gene Q. | 700 | Test
216 | Kit tách DNA virus từ mẫu huyết tương, huyết thanh ( tách thủ công) | - Mục đích sử dụng: Để tinh lọc DNA từ máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh, buffy coat, tế bào lympho, dịch cơ thể, tế bào nuôi cấy - Thành phần: Cột ly tâm: 50 chiếc Ống thu mẫu (2 ml): 150 chiếc Dung dịch đệm AL: 12 ml Dung dịch đệm AW1: 19 ml Dung dịch đệm AW2: 13 ml Dung dịch đệm AE: 15 ml Protease: 1 ống Dung môi hoàn nguyên Protease: 1.2 ml | 700 | Test
Phần 6: Dịch lọc thận
217 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Acid | Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri clorid: ≥ 210,68 g - Kali clorid: ≥ 5,22 g - Calci clorid.2H2O: ≥ 9,00 g - Magnesi clorid.6H2O: ≥ 3,56 g - Acid acetic băng: ≥ 6,31g - Dextrose monohydrat: ≥ 38,50 g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1.000 ml - Tỉ lệ sử dụng Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc A (Acid) : Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc B (Bicarbonat) : Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 = 1:1,225:32,775 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 Sử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất | 40000 | Lít
218 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Bicarbonat | Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri bicarbonat: ≥ 84,0 g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1.000 ml - Tỉ lệ sử dụng Dung dịch A : Dung dịch B : Nước RO = 1:1,225:32,775 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 Sử dụng tương thích với dịch A (Acid) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất | 48000 | Lít
Tổng 6 phần: 218 mặt hàng